采购技术需求

（一）投标人须提供全新、原装，并符合质量标准的货物。

（二）本项目核心产品为：VOCs走航系统

（三）货物如为某单位的专利或特有产品，请投标人在答疑期内告知政府采购代理机构。

（四）所有货物的知识产权问题，由各投标人自行负责。

（五）本招标文件提出的是最低限度的要求，投标人的方案应达到或优于本招标文件要求， 且符合国家有关标准和规范要求。

（六）技术需求或服务要求：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VOCs走航系统 | 分析方式：基于质谱原理实现空气中的VOCs的监测，满足车载连续走航监测功能，能够保证行驶状态下连续运行监测，且走航过程中要求同时实现 VOCs 组分的定性与定量分析（对总挥发性有机物及各组分分别定量）； 进样系统：可以采用直接进样，无进样耗材，进样系统免维护；可检测物质种类：烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃、卤代烃、有机硫化物、含氧有机物（含甲醇）、含氮有机物等物质（且包含甲腈、甲醛、甲酸）不少于80种；恶臭气体如氨气、硫化氢、甲硫醇等8种气体； 质量分析器：飞行时间质量分析器或四级杆质量分析器； 电离源：质子转移反应电离源，可切换成其他源； 质量检测范围： 1-500u； 质量分辨率： ≤1amu； 检测下限：≤50pptv； 最快响应时间：≤0.1s； 质量准确度：＜0.005u； 标定校准：具备自定量测量，也可采用标气标定； 质谱具备自动保护功能，当质谱腔气压高于5x10-6mbar 气压(可根据实际需要设定)，质谱可自动保护； 设备总功率： ≤700W，以满足与监测车原有设备同时走航观测时，总续航能力超过8h的要求； 电源要求：AC220V/10A 接地良好； 设备主机减振：配备减震平台，适合车载移动； 仪器具备断电保护功能，来电后自动重启； 仪器内置翻折式触摸屏，方便操作； 2) 进样管路： 可直接采样，不需要对样品预处理； 进气流速50-1000sccm可调; 通过进样管路恒压控制设计，适应不同海拔高度不同大气压力条件下直接采样测量的工作需要； 管路恒温伴热设计，减少吸附，降低背景信号，提高响应速度。 3) 离子源： ▲质子转移反应离子源 长寿命离子源：正常使用一年无需维护清洗； 4) 离子-分子反应管： PTFE 垫片和恒温伴热设计，减少吸附，降低背景信号，提高响应速度； 稳定的反应管电源，精确控制离子-分子反应，采用质子转移反应的软电离方式，不对被测物产生破坏效应，利于判定物种信息。 5) 过渡腔： 通过差分过渡腔设计和高性能涡轮； 分子泵的使用，提高质谱腔工作的真空度； 离子透镜高效引导，减少离子传输损失。 6) 质谱及真空腔： 通过差分过渡腔和质谱腔的一体化设计，采用高性能涡轮分子泵，保持质谱腔工作真空在5x10-6mbar 以下，提高质谱工作的稳定性和寿命； | 套 | 1 |
| 2 | 动态稀释仪 | VOCs分析专用动态校准仪采用高精度质量流量控制器控制零气和标气两个气路，输出不同比例流量，从而实现各种气体浓度的动态配制。 技术参数： 项目; 技术指标. 控制压力范围; 0~300kPa. 精度; ＜±0.2 kPa. 稀释比率; 1/10～1/5000. 流量测量精度; ±1%满刻度. 流量控制重复性; ±0.2%满刻度. 流量控制线性度; ±0.5%满刻度. 温控功能; 混合区域温度可0~50℃设置. | 台 | 1 |
| 3 | 标气 | 提供足够一年内使用的标气，与动态稀释仪搭配使用，应满足设备自身校准需求。 | 项 | 1 |
| 4 | 走航软件 | 1.走航操作软件安装于计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。 2.云平台技术，可以利用相关链接和账号进行远程登录查看实时情况。 3.平台具有预设报警浓度功能，能对不同组分设置不同的预警浓度。 4.操作系统：兼容多种 Windows 系统软件。 5.具有各种数据源输入功能接口，可实现多种污染物成因分析。 6.利用走航数据，有模拟污染趋势分析，可了解目标污染物的可能污染范围和浓度趋势。 | 套 | 1 |
| 5 | 采样系统 | 采样头安装在车顶，高度不超过300mm，采样头和仪器间通过管道连接。 外部防水、防尘：进气口须有防水防尘设计 加热控温：恒温加热控温 | 套 | 1 |
| 6 | GPS | 采用北斗差分双天线GPS，定位快速精准，可同时输出航向，俯仰，横滚，车速等汽车运动信息； | 套 | 1 |
| 7 | 空气六参数走航设备 | 监测指标要求 （1）PM2.5监测因子 ①测量原理：光散射法； ②测量范围：0~2000μg/m3； ③相关系数：≥0.85； ④平行性：≤15%； ⑤分辨率（力）：0.1μg/m3； ⑥最低检出限： ≤3μg/m3。 （2）PM10监测因子 ①测量原理：光散射法； ②测量范围：（0~2000）μg/m3； ③相关系数：≥0.85； ④平行性：≤15%； ⑤分辨率（力）：0.1μg/m3； ⑥最低检出限：≤5μg/m3。 （3）O3监测因子 ①测量范围：0-500ppb； ②分析方法：电化学法； ③示值误差：≤±10%FS； ④最低检出限：≤5ppb（nmol/mol）； （4）NO2监测因子 ①测量范围：0-500ppb； ②分析方法：电化学法； ③示值误差：≤±10%FS； ④最低检出限：≤5ppb（nmol/mol）； （5）SO2监测因子 ①测量范围：0-500ppb； ②分析方法：电化学法； ③示值误差： ≤±10%FS； ④最低检出限：≤5ppb（nmol/mol）； （6）CO监测因子 ①测量范围：0-50ppm； ②分析方法：电化学法； ③示值误差： ≤ ±10%FS； ④最低检出限：≤0.1ppm（umol/mol）； | 套 | 1 |
| 8 | 气象五参数 | 风速; 测量原理; 超声波. 测量范围; 0…80m/s. 测量精度; ±0.1m/s. 分辨率; 0.05m/s. 风向; 测量原理; 超声波. 测量范围; 0…360°. 测量精度; ±3°. 分辨率; 0.1°. 温度; 测量原理; 二极管结电压. 测量范围; -40…+65℃. 测量精度; ±0.3℃. 分辨率; 0.1℃. 湿度; 测量原理; 电容式. 测量范围; 0…100% RH. 测量精度; ±0.1%. 分辨率; 0.05%. 大气压; 测量原理; 压阻式. 测量范围; 540…1100hpa. 测量精度; ±0.1hpa. 分辨率; 0.1hpa. | 台 | 1 |
| 9 | 车辆底盘及改造 | 车型选择以安全性为前提，主要从发动机、变速箱、车体尺寸、载重量、轴距、排放标准等方面综合考虑。 - 发动机：汽油，额定功率不小于160kW/5000-5300rpm；最大扭矩不小于350Nm - 变速箱：自动变速箱(AT) - 车体尺寸：不小于5100x1900x1900（mm） - 载重量：不低于500kg - 轴距：不小于3100mm - 排放标准：国六或新能源 | 项 | 1 |
| 10 | 售后服务 | 在服务周期内，供方应对仪器进行日常保养和维修，检查仪器运行状态，并为用户免费更换易损易耗等部件。 工程师由经验丰富、技术水平高、具有化学专业背景的专职技术人员担任。技术人员负责仪器日常巡检、维护及保养、仪器校准、故障检修、仪器分析及报告编制等工作，确保仪器设备些的正常运行，数据质量稳定可靠。 | 年 | 1 |

评审标准

| 价格分 （30分） | 价格分的计算： 响应报价得分=(评审基准价/响应报价)×0.30×100 满足磋商文件要求且响应报价（最终报价）最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。 【①计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数。②因落实政府采购政策进行价格折扣调整的，以调整后的价格折扣计算评审基准价和响应报价。】 |
| --- | --- |
| 技术分 （55分） |  |
| 商务分（15分） |  |